## Sheet1
Object | Spectral Type | Predicted Flux Density (Jy) | Measured DN/s | 1-sig (%) | Ap Corrected Flux (DN/s) | CF (DN/s/Jy) | 1-sigCF (DN/s/Jy) | Background (DN/s) | BG 1sig | BG-Sig(%)
HD082308 | K5III | 4.8816 | 611287.6667 | 4.25 | 700535.666 | 143505.3396 | 6098.9769 | 1017.84 | 11.8069 | 1.16
HD087901 | B7 | 1.6089 | 204780.6667 | 2.07 | 234678.644 | 145863.3347 | 3019.371 | 1253.8 | 10.6573 | 0.85
HD096833 | K1III | 4.6375 | 649345.3333 | 4.36 | 744149.752 | 160462.8664 | 6996.181 | 611.34 | 8.3142 | 1.36
HD138265 | K5III | 0.97968 | 126397.6667 | 1.83 | 144851.726 | 147856.7518 | 2705.7786 | 384.4833 | 6.69 | 1.74
HD152222 | K2III | 0.31324 | 45404.9333 | 1.82 | 52034.0536 | 166117.731 | 3023.3427 | 359.53 | 7.0468 | 1.96
HD154391 | K2III | 0.20726 | 26500.5667 | 1.95 | 30369.6494 | 146525.9837 | 2857.2567 | 363.09 | 6.9713 | 1.92
HD158460 | A2V | 0.046212 | 6926.2833 | 3.34 | 7937.5207 | 171761.4095 | 5736.8311 | 361.4267 | 6.9755 | 1.93
HD158485 | A4V | 0.025883 | 3100.33 | 4.94 | 3552.9782 | 137272.5814 | 6781.2655 | 362.58 | 7.3966 | 2.04
HD159048 | K0III | 0.25964 | 31140.0333 | 1.71 | 35686.4782 | 137445.9423 | 2350.3256 | 353.4067 | 7.2095 | 2.04
HD163466 | A2V | 0.022659 | 2558.8367 | 8.28 | 2932.4268 | 129416.9151 | 10715.7206 | 358.6533 | 7.3883 | 2.06
HD163588 | K2III | 3.3032 | 396314.3333 | 4.78 | 454176.226 | 137495.1641 | 6572.2688 | 387.28 | 6.7774 | 1.75
HD165459 | A2? | 0.0174 | 3309.0333 | 3.85 | 3792.1522 | 217939.7816 | 8390.6816 | 360.26 | 7.0971 | 1.97
HD166780 | K4.5III | 0.23177 | 26654.8333 | 1.81 | 30546.439 | 131793.9004 | 2385.4696 | 364.1967 | 6.8833 | 1.89
HD170693 | K1.5III | 1.4177 | 166545 | 3.34 | 190860.57 | 134627.0997 | 4496.5451 | 363.7767 | 6.9118 | 1.9
HD172066 | G5? | 0.021703 | 2925.81 | 4.67 | 3352.9783 | 154495.3347 | 7214.9321 | 350.3 | 6.7608 | 1.93
HD172728 | A0V | 0.035849 | 4047.0933 | 4.35 | 4637.969 | 129374.2257 | 5627.7788 | 355.6867 | 7.505 | 2.11
HD173511 | K5III | 0.27337 | 28043.2667 | 1.74 | 32137.5836 | 117560.927 | 2045.5601 | 357.9633 | 7.2309 | 2.02
HD173976 | K5III | 0.32412 | 41507.7 | 1.88 | 47567.8242 | 146760.8676 | 2759.1043 | 359.2367 | 7.508 | 2.09
HD174123 | G5? | 0.016974 | 1989.9034 | 8.22 | 2280.4294 | 134350.5141 | 11043.6123 | 349.7379 | 7.0997 | 2.03
HD176841 | G5? | 0.024611 | 3164.7267 | 8.33 | 3626.7768 | 147361.66 | 12275.2263 | 350.43 | 7.1137 | 2.03
HD180711 | G9III | 3.5422 | 507784.6667 | 1.99 | 581921.228 | 164281.9211 | 3269.2102 | 386.9733 | 7.3138 | 1.89
HD189276 | K5Iab | 2.8151 | 338804 | 2.12 | 388269.384 | 137925.9894 | 2924.031 | 385.91 | 6.7534 | 1.75
HD191854 | G5 | 0.035402 | 4229.3533 | 4.58 | 4846.8389 | 136909.5082 | 6270.4555 | 457.9133 | 7.235 | 1.58
HD216131 | G8II | 2.2232 | 286362.3333 | 1.92 | 328171.234 | 147614.6291 | 2834.2009 | 592.69 | 7.942 | 1.34
HD217382 | K4III | 2.0289 | 285830.6667 | 1.85 | 327561.944 | 161446.8541 | 2986.7668 | 381.14 | 6.9367 | 1.82